涡阳县人民医院

注射泵、输液泵等新大楼科室搬迁紧缺小型设备供货及相关服务项目

采 购 文 件

招标编号：GYZC-2024-021号

招 标 人：涡阳县人民医院

编制时间：二○二四年三月

涡阳县人民医院注射泵、输液泵等新大楼科室搬迁紧缺小型设备供货及相关服务项目采购公告

一、项目基本情况

1、项目名称：涡阳县人民医院注射泵、输液泵等新大楼科室搬迁紧缺小型设备供货及相关服务项目

2、招标编号：GYZC-2024-021号

3、采购方式：询价谈判

4、预算金额：/

5、最高限价：283000元

6、资金性质：自有资金

7、招标范围：监护仪20台、单通道注射泵10台、输液泵供货10台

8、供货及安装期：合同签订后5个工作日

二、报价人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、落实政府采购政策需满足的资格要求：/

5、本项目的特定资格要求：

⑴具有医疗器械经营许可证（或备案证），范围包含所供设备类别。

6、本项目不接受联合体投标。

三、报名和获取采购文件

1.时间：自公告发布之日起至2024年3月26日下午15:30分前（北京时间）。

2.采购文件：采购文件自行下载，也可直接到招标办索取。

3.报名方式：有意参加者，无须提前报名，于响应文件提交及开启截止日期前到现场直接参与本项目的投标。

四、响应文件提交及开启

1.截止时间：2024年3月26日下午15:30分（北京时间）。

2.地点：涡阳县人民医院（急救中心）医技综合楼九楼会议室（涡阳县城关街道向阳大道189号）。

3.响应文件数量：一正二副，密封后于截止时间递交。

4.为保持评审议价谈判现场秩序，每个参与投标单件只允许委托授权人一人进入现场，其他人员谢绝进入，请理解并予以配合。

五、咨询联系方式

项目单位：涡阳县人民医院

地址：涡阳县城关街道向阳大道189号

联系人及联系方式：

医学工程部张老师：137 0567 2832

招标办周老师：0558-2867722，159 5676 9519

请各潜在参与供应商获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按文件的要求编制投标响应文件，并按上述确定的时间、地点准时参加，过时将视为自动放弃参与资格。

涡阳县人民医院

2024年3月22日

涡阳县人民医院注射泵、输液泵等新大楼科室搬迁紧缺小型设备供货及相关服务项目

采购需求

报价人须知

1、本项目提出的技术方案仅为最基本要求，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收（如需要）,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行踏勘项目现场（联系人：医学工程部张老师，137 0567 2832），如供应商因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、本项目所列的推荐品牌，并无限性，报价人可以选择性能相当于或优于推荐品牌质量档次的产品，但所投产品的技术参数，要最大限度满足招标文件提供的详细参数；

4、如对本采购文件有任何疑问或澄清要求，请提前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后不再受理对采购文件条款提出的质疑。

一、采购货物及要求

（一）货物清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌/产地 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪 |  |  | 台 | 20 |  |
| 2 | 输液泵 |  |  | 台 | 10 |  |
| 3 | 单通道注射泵 |  |  | 台 | 10 |  |

（二）技术参数要求

| 序号 | 名称 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、监护仪 |  |  |  |
| - 整机要求： |  | - ≥10吋彩色LED背光液晶显示屏，≥7通道波形显示 - 标配锂电池，工作时间≥4小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥8小时。 - 安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP等监测参数抗电击程度为防除颤CF型 - 监护仪设计使用年限≥8年 - 整机质保期三年 |  |
| - 监测参数： |  | - 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 - 采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性。 - 心电波形速度支持≥4种选择。 - 提供≥19种心率失常分析 - 提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-250。 - 血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。 - 具有抗干扰和弱灌注血氧功能 - 无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，支持整点测量 - 配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压40~260mmH。 - 提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 |  |
| - 系统功能： |  | - 具有三级声光报警，参数报警级别可调。 - 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能 - 可升级存储卡，支持≥120小时趋势数据的存储与回顾功能，≥1800条报警事件。 - 具备监护模式、待机模式，演示模式、夜间模式等多种种工作模式。 - 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 - 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 - 支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。 |  |
| 二、输液泵 |  |  |  |
| 1.屏幕≥2.5英寸，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量等功能 2.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值 3.压力报警阈值至少3档可调 4.阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者 5.气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡 6.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率 7.速率范围：0.1-1200l/h 8.KVO速度设定范围： 0.5ml/h一30ml/h.可调 9.多功能按键操作保障操作安全快捷 10．主机自带提手，方便携带 11.防尘防水等级≥IP34 12.具有排气功能，排除管内的气泡 13.分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息 14.电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h 15.可升级无线模块，实现无线联网监测 16.具有多种输液模式可选 17.使用年限≥8年 18.每个输液泵配置支架一个 19.整机质保期五年 |  |  |  |
| 三、单通道注射泵 |  |  |  |
| 1.LCD显示屏，可同屏显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息 2.注射精度≤±2% 3.速率范围：0.1-1200ml/h, 最小步进0.1ml/h 4.预置输液总量范围：0.1-9999ml 5.快进流速范围：0.1-1200ml/h，机器上有独立快进按键 6.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml 7.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 8.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率 9.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息 10.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值，阻塞压力可调 11.具有多种输液模式 12.电池工作时间≥6小时@5ml/h，可升级至≥12小时@5ml/h 13.接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能 14.防异物及进液等级IP34 15.可升级无线模块，实现无线联网监测； 16.主机自带提手，方便携带 17、整机质保期五年 |  |  |  |

三、质量及售后要求

1、整机质保期为  叁 年。质保期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算；质保期内，由乙方免费更换零配件及免工时费。乙方在质保期内应确保开机率为≥95%，如达不到此要求，即相应延长质保期。

2、卖方负责设备到货搬运和安装就位（由此产生的费用由卖方承担）。卖方应派遣有经验工程师对设备进行安装和调试，确保安装质量达到产品出厂技术标准，装机时间不超过10天，负责对使用、维护人员进行免费培训，确保能正常开展工作。

3、保修期间要确保系统的正常运行，设有专用报修电话，保证在接到设备故障报修通知后，维修工程师2小时内响应，6小时内到达现场维修，保修期内外（包括休息日和节假日）均能派出维修工程师到达现场维修。

4、卖方应免费对买方操作、维修人员（原厂培训）进行一定时期内分期分批（不少于3次）的正规的整套设备操作、维修、检测等内容的技术培训。

5、随机提供操作说明书（含中英文）及维修说明书，并提供专用维修工具。

6、软件免费升级开放承诺：在机器全生命周期内，提供免费升级服务，保修期内免费提供所有软件升级所需配套硬件设施，并对标书中要求的软件功能终身免费开放，实现与医院信息系统无缝对接。

7、免费提供设备远程维修支持。

8、对于配套耗材招标人拥有与中标人进一步谈判要求给予进一步优惠的权力。

四、供货及安装期：

1、合同签订后5个工作日完成供货、安装及调试。

2、供货安装地点：涡阳县人民医院急救中心（指定地点）。

五、设备验收

1.采购人按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人可邀请相关部门和专家参加项目验收。

2.货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

3.采购人有权邀请参与本项目的其他供应商或第三方机构，参加本项目的验收工作。

六、控制价

最高限价（人民币）：283000元

七、报价要求

1、报价不得高于总价限价，否则投标无效。

2、报价为全费用报价，固定单价形式。

八、付款方式

供货安装完毕，经验收合格后，支付合同金额95%，余款于售后维护满壹年无息付清。

九、评价方法：

1、在技术和商务要求全部满足，质量、品牌、售后服务相当的情况下，通过2轮以上（含2轮）报价，按报价由低到高的顺序，推荐给领导小组审定后确定成交人。

2、其他无效报价情况：

- 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标方不予受理。

- 递交投标文件参与现场报到签字的必须与投标响应文件授权人一致，不一致的按废标处理。

- 提供投标响应文件不符合采购文件要求，未实质性响应技术和商务要求的，按废标处理。

3、如医院招标采购领导小组审定认为报价明显偏离市场正常价格，或可能存在竞争性不足，将重新组织招标。

附件：报价响应文件格式

涡阳县人民医院

涡阳县人民医院注射泵、输液泵等新大楼科室搬迁紧缺小型设备供货及相关服务项目

报价响应文件

报价方：                  (盖单位章)

年    月   日

目     录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、技术要求响应（偏离）表

五、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书

六、无重大违法记录声明函

七、资格证明文件

八、业绩证明材料

九、报价人认为需要提供的其他材料

注：投标响应文件份数：一正二副共3份，按顺序装订。 投标响应文件的正本中提供的所有证明材料均须加盖报价人的红印章，否则为无效投标。

一、投标函

致：涡阳县人民医院

1.我方已仔细研究了编号为            （招标编号）的                  （项目名称）招标文件的全部内容，接受你方在招标文件中对报价人的约束条件。我方愿意以开标一览表中确定的投标总价，按照合同的约定履行合同义务。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销报价响应文件，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币¥      元（无此约定的划“/”）。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括全部澄清、修改、答疑补充文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方在此声明，所递交的报价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“报价人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内提供并交付货物及服务，履行合同规定的各项义务。

7.我方同意按照你方要求提供与我方投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标、不一定授予最低报价人为成交人。

8.我方对报价响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性、合法性和有效性负责。

9.其他补充说明：

报价人：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址                  邮编

电话                        传真

电子邮箱                  网址：

年     月   日

注：采用资格预审的，资格审查资料如有更新或补充，报价人应在第 9 条中说明。

二、开标一览表

货币单位：人民币

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 招标编号 |  |
| 3 | 分包号（无分包，不填写） |  |
| 4 | 投标总价 投标总价为表3-1汇总之和 |  |
| 5 | 供货及安装期 | □响应 □不响应 |
| 6 | 付款方式 | □响应 □不响应 |
| 7 | 其他 | □响应 □不响应 |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 注：除本表格和技术规格响应表填写的项目外，递交本表及分项报价表即视为满足其他技术和商务要求。 |  |  |

投 标 人（单位盖章）：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章）：

年   月   日

三、分项报价表

表3-1  分项报价表

报价人：                       （单位盖章）                                             价格单位：人民币·元

| 序号 | 产品名称 | 品牌/产地 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价报价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪 |  |  | 台 | 20 | 11000 | 220000 | 报价为全费用报价 |
| 2 | 输液泵 |  |  | 台 | 10 | 3500 | 35000 |  |
| 3 | 单通道注射泵 |  |  | 台 | 10 | 2800 | 28000 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  | 283000 |  |

说明：本表采购数量为初步预计用量和作为评审的重要依据。在实际采购中，采购人可根据需要决定每个品种的采购数量，并按采购人通知要求分批供货，据实结算。

四、技术要求响应（偏离）表

（投标人可根据本项目实际需要作适当改动）

报价人：                       （单位盖章）

|  | 按招标文件需求填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 采购文件要求技术规格参数 | 投标人提供技术规格参数 | 产地 | 偏离情况 | 备注 |
| 一、监护仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 整机要求： |  | 1.≥10吋彩色LED背光液晶显示屏，≥7通道波形显示 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.标配锂电池，工作时间≥4小时，可选配大容量锂电池，工作时间≥8小时。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP等监测参数抗电击程度为防除颤CF型 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.监护仪设计使用年限≥8年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.整机质保期三年 |  |  |  |  |
|  | 2.监测参数： |  | 1.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.心电波形速度支持≥4种选择。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.提供≥19种心率失常分析 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-250。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.具有抗干扰和弱灌注血氧功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.无创血压支持手动、连续、自动和序列测量模式，支持整点测量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压40~260mmH。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 |  |  |  |  |
|  | 3.系统功能： |  | - 具有三级声光报警，参数报警级别可调。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 支持所有监测参数报警限一键自动设置功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 可升级存储卡，支持≥120小时趋势数据的存储与回顾功能，≥1800条报警事件。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 具备监护模式、待机模式，演示模式、夜间模式等多种种工作模式。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。 |  |  |  |  |
|  |  |  | - 支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。 |  |  |  |  |
| 二、输液泵 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.屏幕≥2.5英寸，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量等功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.压力报警阈值至少3档可调 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.速率范围：0.1-1200l/h |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.KVO速度设定范围： 0.5ml/h一30ml/h.可调 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.多功能按键操作保障操作安全快捷 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10．主机自带提手，方便携带 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.防尘防水等级≥IP34 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.具有排气功能，排除管内的气泡 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.电池工作时间≥4小时@25ml/h；可升级至≥8小时@25ml/h |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.可升级无线模块，实现无线联网监测 |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.具有多种输液模式可选 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.使用年限≥8年 |  |  |  |  |
|  |  |  | 18.每个输液泵配置支架一个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 19.整机质保期五年 |  |  |  |  |
| 三、单通道注射泵 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.LCD显示屏，可同屏显示：速度、当前注射状态、累计量、电池状态、报警压力档位和在线压力等信息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.注射精度≤±2% |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.速率范围：0.1-1200ml/h, 最小步进0.1ml/h |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.预置输液总量范围：0.1-9999ml |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.快进流速范围：0.1-1200ml/h，机器上有独立快进按键 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.分低级、中级、高级三级报警。可实现声光报警提示，同时显示具体报警信息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 10.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值，阻塞压力可调 |  |  |  |  |
|  |  |  | 11.具有多种输液模式 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.电池工作时间≥6小时@5ml/h，可升级至≥12小时@5ml/h |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.接口支持RS232数据传输、护士呼叫、DC输入功能 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.防异物及进液等级IP34 |  |  |  |  |
|  |  |  | 15.可升级无线模块，实现无线联网监测； |  |  |  |  |
|  |  |  | 16.主机自带提手，方便携带 |  |  |  |  |
|  |  |  | 17.整机质保期五年 |  |  |  |  |

注：1、上表中的产品名称、品牌、型号、技术规格参数须以中文的形式来详细描述；

2.采购需求偏离响应表应与采购需求应一一对应及响应，偏离情况只填写“无偏离”或“正偏离”，不得负偏离。

3、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则需在上表偏离说明中注明。投标人应据实填写响应性，不得通篇完全复制粘贴招标文件技术参数。

五、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书

1、法定代表人（单位负责人）身份证明

报价人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：       年   月    日

经营期限：

姓名：        性别：    年龄：   职务：

系                                      （报价人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

| 身份证 正面 | 身份证 背面 |
| --- | --- |

报价人（盖单位章）：

年   月    日

2、法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人   （姓名）系   （报价人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）  （标包号。未分包的，此处不填写）报价响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人：              性别：     年龄：

身份证号码：                    职务：

| 身份证 正面 | 身份证 背面 |
| --- | --- |

报价人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：            年        月       日

（法人代表直接参加投标的不需提供此表）

六、无重大违法记录声明函

致：    涡阳县人民医院

本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价人：       （盖单位章）

日  期：

七、资格证明文件

（三证合一、特殊行业资质、人员资质等本项目要求必备的资质证明材料复印件）

八、业绩证明材料

九、报价人认为应该提供的其他资料

（格式自拟）